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污水厂出水在线总磷分析仪采购安装项目预算征集公告
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征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年 8 月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司污水厂出水在线总磷分析仪采购安装项目

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-008

2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司污水厂出水在线总磷分析仪采购安装项目的预算价格。总磷分析仪设备的数量、技术参数要求等详见下文相关要求。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
4、供货期：自采购方通知之日起30天内将设备运送至指定地点，并完成旧设备拆除，以及新设备安装调试（试运行、比对、联网）、整体验收备案等相关工作。

5、质保期：至少24个月。自安装、调试完毕，验收合格之日起算。
7、预算价格（含税）包括但不限于：总磷分析仪设备的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、旧设备拆除及新设备安装调试（试运行、比对、联网）、整体验收备案、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2026年8月4日17时00分至2026年8月11日

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购方承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购方：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991、15610751188
第二部分 技术要求

一、项目清单：
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	污水处理厂出水在线监测总磷分析仪
	满足文件相关要求
	台
	4

	注：1.价格（含税）包括但不限于：总磷分析仪设备的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、旧设备拆除及新设备安装调试（试运行、比对、联网）、整体验收备案、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。。


二、技术参数要求：
	总磷在线分析仪设备技术参数要求

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	备注

	1
	执行标准
	1、设备技术参数满足HJ 103-2026《水质总磷自动监测仪技术要求及检测方法》、HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》相关规定。
2、设备测量数据准确度高，监测结果与实验室国标方法GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》吻合性良好。
3、设备安装、调试和验收备案等，分别严格执行HJ 353-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》、HJ 354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》标准要求。
	

	2
	资质要求
	具有CEP中国环境保护产品认证证书
	

	3
	测量方法
	钼酸铵分光光度法
	

	4
	测量范围
	0-2/10/50mg/L，可扩展
	

	5
	测量周期
	满足1小时/次要求，且可根据需要设置
	

	6
	重复性误差
	5%
	

	7
	检出限
	≤0.01mg/L
	

	8
	直线性
	±5%
	

	9
	零点漂移
	±5%F.S.
	

	10
	量程漂移
	±10%F.S.
	

	11
	工作温度
	±5℃～40℃
	

	12
	输入/输出相关
	数字输入 2路开关量
模拟输出 1路4～20mA
数字通讯 RS232/RS485，支持RS232/RS485同时输出
	

	13
	具备功能
	1.可存储超过20000组数据
2.具有标定、状态、告警记录功能
3.具有自我诊断，缺液告警功能
4.具有手动、间隔、整点等多种测量模式
5.断电后，来电自启动测量功能
6.量程个数和范围可设置
7.支持多点标定功能
8.可自动标液核查，支持设置自动标液核查间隔时间
9.可自定义阀门功能
11.可自动校准，支持设置校准间隔时间
12.可接收管理平台的远程控制指令等
	


第三部分 报价函格式

	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	污水处理厂出水在线监测总磷分析仪
	满足文件相关要求
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


一、预算价格（含税）包括但不限于：总磷分析仪设备的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、旧设备拆除及新设备安装调试（试运行、比对、联网）、整体验收备案、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

二、供货期：自采购方通知之日       天内，将设备运送至指定地点，并完成旧设备拆除，以及新设备安装调试（试运行、比对、联网）、整体验收备案等相关工作。
三、付款方式：合同签订后，甲方预付合同额的30%，设备安装调试完毕验收合格后付至合同额的70%（含预付款），验收合格之日起设备连续运转三个月无任何质量问题付至90%，剩余10%作为质保金，待质保期满后一次性无息付清。
四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质保期：         个月。自安装、调试完毕，验收合格之日起算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


